## Sheet1
附件1 哈尔滨理工大学实验室安全隐患分类及分值项目表
实验室各项隐患名称 | 隐患要点 | 隐患分值 | 隐患级别 | 备注
1.基础安全管理水平
1.1 管理责任和制度建设 | 1.1.1 二级单位未有实验室安全工作队伍 | 1 | 一般安全隐患
| 1.1.2 二级单位未有正式发文的实验室安全管理制度和相应的应急预案 | 1 | 一般安全隐患
| 1.1.3 二级单位未有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | 1 | 一般安全隐患
| 1.1.4 没有与每一位使用实验室的人员签订《实验室安全责任书》 | 1 | 一般安全隐患
| 1.1.5 每日未按要求开展日常检查，未如实填报《哈尔滨理工大学实验室安全日检表》（检查内容应与实际危险源对应） | 1 | 一般安全隐患
| 1.1.6 未有实验室安全事故现场处置方案 | 1 | 一般安全隐患
| 1.1.7 假期期间，实验室未经批准使用 | 1 | 一般安全隐患
1.2 教育培训 | 1.2.1 进入实验房间的人员未经过准入培训，或准入培训内容与危险源不对应，或准入培训活动无记录 | 2 | 重大安全隐患
| 1.2.2 未有应急演练方案（院系、实验室有相应的应急预案），或应急演练方案与实验房间的危险源不对应，或未按照应急演练方案开展应急演练活动 | 1 | 一般安全隐患 | 涉及有重大危险源的实验室按重大隐患级别
1.3实验场所环境 | 1.3.1 每个房间门口未挂有安全信息牌，或信息牌上的信息不全，或信息不准确 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.2 实验室房间未配有应急备用钥匙，或应急备用钥匙未集中存放、统一管理，或应急时不方便取用 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.3 有毒有害实验区与学习区未明确分开，布局不合理 | 1 | 一般安全隐患 | 重点关注化学、生物、辐射、激光等类别实验室
| 1.3.4 不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路、设备等未及时拆除或封闭 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.5 实验室物品未摆放有序，或实验完毕物品未归位，或有长期堆放废弃物品和无关物品，或存放和烧煮食物，或在实验室饮食，或在实验室睡觉 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.6 卫生状况差（实验台面不整洁、地面清扫不干净等） | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.7 安全警示标识张贴不规范、未及时更新，或有漏贴、乱贴、损坏的现象，或未清理老旧标识 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.8 实验室有吸烟人员 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.9 使用可燃性蚊香 | 1 | 一般安全隐患
| 1.3.10 将非实验用锂离子电池带入实验室 | 1 | 一般安全隐患
1.4 消防安全 | 1.4.1 灭火器及设施种类配置不正确，或灭火器不在有效期内，或安全销不正常，或瓶身有破损、腐蚀 | 1 | 一般安全隐患
| 1.4.2 75㎡以上的实验房间未有两个出入口，或室内出入口周边通道不通畅、有遮挡（公共区域不堆放仪器和物品） | 1 | 一般安全隐患
| 1.4.3 实验室门上未留有观察窗，无法看清室内情况（高风险级别或有不间断电源的） | 1 | 一般安全隐患
1.5 基础安全 | 1.5.1 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率不匹配，或私自改装，或乱拉、乱接电线、电缆，或有多个接线板串接供电，或接线板直接置于地面，或使用破损的老国标接线板、插座 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.2 电气设备未配备空气开关和漏电保护器 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.3 使用老化的线缆、花线、木质配电板，或电线接头不绝缘不可靠，或有裸露连接线，或穿越通道的线缆无盖板和护套 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.4 仪器设备接地不符合相关要求，未采用铜质材料，接地电阻高于 4Ω | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.5 配电箱前有物品遮挡不便于操作，或周围放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.6 配电箱的金属箱体未与箱内保护零线或保护地线可靠连接 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.7 大功率仪器设备（包括空调等）未使用专用插座 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.8 电器长期不用时，未切断电源 | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.9 水槽、地漏及下水道不畅通，或水龙头、上下水管有破损，或各类连接管有老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） | 1 | 一般安全隐患
| 1.5.10 水管总阀未有明显的标识 | 1 | 一般安全隐患
1.6 个体防护 | 1.6.1 进入实验室人员未穿着质地合适的实验服或防护服 | 1 | 一般安全隐患 | 涉及有重大危险源的实验室按重大隐患级别
| 1.6.2 未按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩应在有效期内，不用时须密封放置）等 | 1 | 一般安全隐患 | 涉及有重大危险源的实验室按重大隐患级别
| 1.6.3 穿着化学、生物类实验服或戴实验手套进入非实验区 | 1 | 一般安全隐患
| 1.6.4 操作机床等旋转设备时，佩戴长围巾、丝巾、领带等或长发未盘在工作帽内 | 1 | 一般安全隐患
| 1.6.5 进行化学、生物安全和高温实验时，佩戴隐形眼镜但未同时佩戴合适的防护镜 | 1 | 一般安全隐患
| 1.6.6 洗眼装置未经常擦拭喷头和放水，或有锈水、脏水，或没有水压检查记录 | 1 | 一般安全隐患
| 1.6.7 个体防护用品未合理存放，或存放地点未有明显标识 | 1 | 一般安全隐患
| 1.6.8 个体防护用品的使用未有培训记录及定期检查维护记录 | 1 | 一般安全隐患
| 1.6.9 紧急情况须使用的个体防护器具未分散存放在安全场所，不便于取用 | 1 | 一般安全隐患 | 涉及有重大危险源的实验室按重大隐患级别
1.7 实验操作安全 | 1.7.1 实验室开展任何实验活动，在场人员少于两人，或实验设备运行时室内无人值守，或实验室房门敞开且室内无人（改变关键参数的危险实验通过安全评估后，实验时须有实验室负责人或其指定的安全员在场） | 1 | 一般安全隐患
1.7.2 开展实验前未进行安全风险分析（评估）（尤其是改变关键参数必须重新进行分析（评估），通过审核后方可进行实验）
| 1.7.3 未制定各类标准操作规程（SOP），危险化工工艺指导书和应急预案，或危险化工工艺指导书和应急预案未上墙或不便于取阅 | 2 | 重大安全隐患
| 1.7.4 实验人员不熟悉所涉及的实验危险性及应急处理措施 | 1 | 一般安全隐患
| 1.7.5 按照危险化工工艺指导书进行危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时少于两人在场，或通宵实验未通过二级单位事先审批 | 1 | 一般安全隐患
| 1.7.6 实验室通风系统未正常运行 | 1 | 一般安全隐患
| 1.7.7 实验室排出的有害物质超过国家标准时未采取有效净化措施 | 2 | 重大安全隐患
| 1.7.8 通风柜使用时，挡板未至实验员胸部以下，或柜内物品未距挡板 15 厘米以上，或实验人员在通风柜进行实验时，将头伸入调节门内 | 1 | 一般安全隐患
| 1.7.9 任何可能产生有毒有害气体而导致个人曝露， 或产生可燃、可爆炸气体或蒸气而导致积聚的实验，未在通风柜内进行 | 1 | 一般安全隐患
| 1.7.10 将通风柜作为化学试剂存放场所，或通风柜玻璃视窗材料不是钢化玻璃 | 1 | 一般安全隐患
2.化学安全
2.1 危险化学品购置和运输 | 2.1.1 危险化学品未从具有生产经营许可资质的单位购买（查看相关供应商的经营许可资质证书复印件） | 2 | 重大安全隐患
| 2.1.2 进口危险化学品未向国务院安全生产监督管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记手续 | 2 | 重大安全隐患
| 2.1.3 管制类化学品购买前未经学校审批 | 2 | 重大安全隐患
| 2.1.4 私自从外单位获取管制类化学品，或给外单位或个人提供管制化学品 | 2 | 重大安全隐患
| 2.1.5 危险化学品校园内的运输，车辆、人员、配送方式等不符合相关管理规范要求 | 1 | 一般安全隐患
2.2 实验室化学品存放 | 2.2.1 未建立危险化学品动态台账，或未有危险化学品安全技术说明书（SDS）及安全周知卡，同时方便查阅 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.2 未定期清理废旧试剂 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.3 储藏室、储藏区、储存柜等未能通风、隔热、避免阳光直射，或易泄漏、易挥发的试剂储存场所及存放设备未设置强制通风和吸收净化设施 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.4 试剂柜中有电源插座或接线板 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.5 易燃易爆药品柜未接地 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.6 化学品未有序分类存放，或互为禁忌的化学品混放，或化学品试剂叠放 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.7 有机溶剂储存区未远离热源和火源 | 2 | 重大安全隐患
| 2.2.8 装有试剂的试剂瓶开口放置 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.9 无挡板的实验台架存放化学试剂 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.10 存储设施未配备必要的二次泄漏防护、吸附、防溢流功能，或腐蚀性化学品未配有托盘 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.11 同一防火单元内，危险化学品（不含压缩气体和液化气体）超过100L或100Kg，或易燃易爆性化学品的存放总量超过50L或50Kg或单一包装容器大于25L或25Kg | 2 | 重大安全隐患
| 2.2.12 常年大量使用易燃易爆溶剂，或气体未加装泄漏报警器，或储存部位未加装常时排风，或安装的检测报警未联动排风装置 | 2 | 重大安全隐患
| 2.2.13 化学品标签不完整不清晰，或分装后的包装物未及时重新粘贴标识 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.14 使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品 | 1 | 一般安全隐患
| 2.2.15 危险化学品储存柜放置于办公室、工作室、通道或露天存放，或未根据所储存危险化学品的危险特性在储存柜上张贴安全警示标识 | 1 | 一般安全隐患
2.3 管制类化学品管理 | 2.3.1 易制毒化学品未专柜存储，未双人双锁管理 | 1 | 一般安全隐患
| 2.3.2 易制毒化学品台账不清晰，账册保存期限少于 3 年 | 1 | 一般安全隐患
| 2.3.3 易制爆化学品存放场所出入口未设置防盗安全门，或储存场所防盗安全级别未达到3级（含）以上，或存放专用储存柜不具有防盗功能或未双人双锁管理 | 1 | 一般安全隐患
| 2.3.4 易制爆化学品台账不清晰，账册保存期限少于 3 年 | 1 | 一般安全隐患
| 2.3.5 剧毒化学品未单独存放（不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放）, 双人收发、 双人保管或技防措施未符合管制要求，登记资料未保存3年。 | 1 | 一般安全隐患
2.4 实验气体及气瓶管理 | 2.4.1 气瓶未贴有追溯码 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.2 气瓶未有气瓶状态牌（状态标识涉及“满、使用中、空瓶”三种），或颜色不符合 GB/T 7144 的规定要求，或气瓶附件不齐全、不匹配，或气瓶未有定期检验合格标识 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.3 气体管路有破损或老化现象 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.4 气瓶存放点无通风、未远离热源、易暴晒，地面不平整干燥 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.5 可燃气体与氧气等助燃气体气瓶混放 | 2 | 重大安全隐患
| 2.4.6 气瓶未合理固定，未有防倾倒措施 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.7 室内放置危险气体气瓶（如氢气、乙炔、甲烷等），未使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜 | 2 | 重大安全隐患
| 2.4.8 气瓶的存放未控制在最小需求量，或空瓶未及时处置 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.9 密闭空间使用可引起窒息的气体，未安装氧含量监测报警装置 | 2 | 重大安全隐患
| 2.4.10 使用或产生可燃气体、可燃蒸气的实验室，未设置相应的可燃气体浓度检测报警器（需与风机联锁） | 2 | 重大安全隐患
| 2.4.11 使用或产生有毒有害气体的实验室，未安装相应的有毒有害气体浓度检测报警器（需与风机联锁），或未张贴必要的安全警示标识，或有可燃气体的实验室有吊顶 | 2 | 重大安全隐患
| 2.4.12 存在多条气体管路的房间未张贴详细的管路图，或管路标识不正确 | 1 | 一般安全隐患
| 2.4.13 高温、明火设备放置气体管道未有安全间隔距离 | 2 | 重大安全隐患
2.5 化学废弃物处置管理 | 2.5.1 未设立化学废弃物暂存区，或暂存区未远离火源、热源、不相容物质，或不相容的危险废物未分区暂存 | 1 | 一般安全隐患
| 2.5.2 暂存区未严格按照环保要求，张贴警示标识，或没有防遗洒、防渗漏设施 | 1 | 一般安全隐患
| 2.5.3 危险废物收集容器上未粘贴危险废物信息标签、警示标识 | 1 | 一般安全隐患
| 2.5.4 废液桶不满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求，或桶内液面超过容量的 3/4，或挥发性废液敞口存放 | 1 | 一般安全隐患
| 2.5.5 废弃的化学试剂未存放在原试剂瓶中，或试剂瓶未保留原标签，或未瓶口朝上放入专用固废箱中 | 1 | 一般安全隐患
| 2.5.6 针头等利器未放入利器盒中收集 | 1 | 一般安全隐患
| 2.5.7 将实验室危险废物直接排入下水道，或与生活垃圾、感染性废物、放射性废物等混装 | 2 | 重大安全隐患
| 2.5.8 危险废物未及时上报学校统一处置，在实验室内大量、长期存放 | 2 | 重大安全隐患
2.6 其他化学安全 | 2.6.1 实验操作区域出现饮食 | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.2 配制试剂未张贴标签或标签信息不准确 | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.3 使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿 | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.4 涉及化学品的实验室使用明火电炉(如必须使用，须有安全防范措施） | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.5 贮存危险化学品的冰箱未满足防爆要求，或未在冰箱门上注明是否防爆 | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.6 冰箱内试剂未可靠密封，或试剂瓶螺口未拧紧，或有开口容器 | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.7 冰箱内放置非实验用食品、药品 | 1 | 一般安全隐患
| 2.6.8 自行配制的实验样品，主要成分是危险化学品的，未按照危险化学品进行管理或随意放置于实验台 | 1 | 一般安全隐患
3.生物安全
3.1 场所与设施 | 3.1.1 实验室未设门禁管理，或储存病原微生物的场所和储柜未配备防盗设施，或BSL-3/ABSL-3及以上安全等级实验室未安装监控报警装置 | 1 | 一般安全隐患
| 3.1.2 病原微生物实验室未有可靠和充足的电力供应，或未配备适用的消防器材、洗眼装置和必要的应急喷淋 | 1 | 一般安全隐患
| 3.1.3 生物安全实验室未配有压力蒸汽灭菌器，或未按规定要求监测灭菌效果 | 1 | 一般安全隐患
| 3.1.4 BSL-2/ABSL-2 及以上安全等级实验室未配II级生物安全柜 | 2 | 重大安全隐患
| 3.1.5 场所消毒使用紫外灯未设安全警示标识，或未对开关张贴警示标识，或消毒过程中有人员进入，或没有消毒操作规范 | 1 | 一般安全隐患
3.2 病原微生物采购与保管 | 3.2.1 采购病原微生物未从有资质的单位购买，或未有相应合格证书 | 2 | 重大安全隐患
| 3.2.2 没有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范，或没有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录 | 2 | 重大安全隐患
| 3.2.3 从合规渠道获取病原微生物菌（毒）株，没有学校审批流程 | 2 | 重大安全隐患
3.3 人员管理 | 3.3.1 开展病原微生物相关实验和研究的人员未经过专业培训 | 1 | 一般安全隐患
| 3.3.2 没有相应的人员准入制度或外来人员进入生物安全实验室未经负责人批准 | 2 | 重大安全隐患
3.4 操作与管理 | 3.4.1 从事病原微生物相关实验活动的，未制定生物安全手册或没有相关标准操作规范 | 2 | 重大安全隐患
| 3.4.2 未开展相关实验活动的风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序 | 2 | 重大安全隐患
| 3.4.3 未在合适的生物安全柜中进行实验操作，或未有合适的个人防护措施，或戴防护手套操作相关实验以外的设施设备 | 1 | 一般安全隐患
3.5 生物实验废物处置 | 3.5.1 未与有资质的单位签约处置感染性废物，或未有交接记录，或未形成电子或者纸质台账 | 2 | 重大安全隐患
| 3.5.2 生物废物未与化学废物、生活垃圾等分开存储，或未配备生物实验废弃物垃圾桶，或未有专用塑料袋，粘贴专用标签 | 2 | 重大安全隐患
| 3.5.3 刀片、移液枪头等尖锐物未使用耐扎的利器盒/纸板箱盛放，或盛放后未装入专用塑料袋 | 1 | 一般安全隐患
| 3.5.4 涉及病原微生物或其他细菌类的生物废物未进行高温高压灭菌或化学浸泡处理，或处理后未经有资质的公司进行最终处置 | 2 | 重大安全隐患
| 3.5.5 高致病性生物材料废物处置未实现溯源追踪 | 1 | 一般安全隐患
4.辐射安全管制
4.1 资质与人员要求 | 4.1.1 射线装置未取得《辐射安全许可证》（生态环境部门豁免除外） | 2 | 重大安全隐患
| 4.1.2 辐射工作人员未取得生态环境部组织考核的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》（仅从事III类射线装置使用活动的人员可由所在单位自行组织考核） | 1 | 一般安全隐患
| 4.1.3 辐射工作人员未按时参加放射性职业体检（2 年 1 次），无健康档案 | 1 | 一般安全隐患
| 4.1.4 进入实验场所未佩带个人剂量计（剂量计应委托有资质的单位按时进行剂量监测（3个月1次） | 1 | 一般安全隐患
| 4.1.5 未定期组织或未参加辐射事故应急演练 | 2 | 重大安全隐患
4.2 场所设施与采购运输 | 4.2.1 II类以上射线装置未有能正常工作的安全连锁装置和报警装置，或未有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 | 2 | 重大安全隐患
| 4.2.2 辐射实验场所每年未有合格的实验场所检测报告（出示复印件） | 1 | 一般安全隐患
| 4.2.3 辐射设备应指定管理人员，并在设备上明示 | 1 | 一般安全隐患
4.3 放射性实验安全 及废弃物处置 | 4.3.1 各类放射性装置未有符合国家相关规定的操作规程、应急预案、应急演练记录（每年不少于一次演练） | 2 | 重大安全隐患
| 4.3.2 放射性废物未配置专门的放射性废物收集桶 | 2 | 重大安全隐患
| 4.3.3 报废含有放射源或可产生放射性的设备，未经学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置 | 2 | 重大安全隐患
| 4.3.4 X光管报废时未破坏高压设备或未拍照留存 | 2 | 重大安全隐患
| 4.3.5 涉源实验场所退役，未按国家相关规定执行 | 2 | 重大安全隐患
5.机电安全
5.1 仪器设备常规管理 | 5.1.1 未建立设备台账，或未有明确的管理人员，或防护措施不完善 | 1 | 一般安全隐患
| 5.1.2 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量不匹配，或无设备运行维护记录，或设备设施有超期服役、带病运行情况 | 2 | 重大安全隐患
| 5.1.3 大型仪器设备、高功率的设备无安全操作规程或注意事项 | 2 | 重大安全隐患
| 5.1.4 电脑、空调、电加热器等随意开机过夜 | 1 | 一般安全隐患
| 5.1.5 对于不能断电的特殊仪器设备，未采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等） | 2 | 重大安全隐患
| 5.1.6 高温、高压、高速运动、电磁辐射、激光等特殊设备对使用者未有专门培训，无培训记录 | 1 | 一般安全隐患
| 5.1.7 高温、高压、高速运动、电磁辐射、激光等特殊设备无安全警示标识和安全警示线（黄色） | 1 | 一般安全隐患
5.2 机械安全 | 5.2.1 机械设备未保持清洁整齐，或在床头、床面、刀架上放置物品 | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.2 机械设备未可靠接地 | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.3 实验结束后，未切断电源，或未将实验用具等摆放整齐，或未及时清理机械设备产生的废渣、废屑 | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.4 操作机械设备时实验人员个体防护用品未穿戴齐全（如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等；长发学生盘发戴好工作帽，禁止带手套、围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋） | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.5 高空作业：在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行作业时，未穿防滑鞋、未佩戴安全帽、未使用安全带 | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.6 高空作业中临边作业未在临空一侧设置防护栏杆 | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.7 铸造实验场地狭窄、通道不畅通 | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.8 盐浴炉加热零件未预先烘干，或未用铁丝绑牢，或未缓慢放入炉中（以防盐液炸崩烫伤） | 2 | 重大安全隐患
| 5.2.9 淬火油槽有水，油量过少，容易发生火灾 | 2 | 重大安全隐患
| 5.2.10 与铁水接触的一切工具，使用前未加热或将冷的工具伸入铁水内（容易引起爆炸） | 1 | 一般安全隐患
| 5.2.11 锻压设备空打，或大力敲打过薄锻件，或锻造时锻件未达到850 ℃以上，或锻锤空置时未垫有木块 | 1 | 一般安全隐患
5.3 电气安全 | 5.3.1 电气设备及电线未始终保持干燥（应防止浸湿） | 2 | 重大安全隐患
| 5.3.2 高压、大电流等强电实验室未设定安全距离，或未按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，或未有安全隔离装置，或未设置屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2m） | 2 | 重大安全隐患
| 5.3.3 控制室（控制台）未铺橡胶、绝缘垫等 | 1 | 一般安全隐患
| 5.3.4 强电类实验未见必要的安全操作规程和防护措施，或操作时未戴绝缘手套，或防护器具未按规定进行同期试验或定期更换，或静电场所未保持空气湿润，工作人员未穿戴防静电服、手套和鞋靴 | 1 | 一般安全隐患
| 5.3.5 强电实验室存放易燃、易爆、易腐品，或未保持通风散热 | 2 | 重大安全隐患
| 5.3.6 在有可燃气体泄露隐患的环境中使用电动工具 | 2 | 重大安全隐患
| 5.3.7 电烙铁没有专门搁架，或用毕未立即切断电源 | 1 | 一般安全隐患
| 5.3.8 强磁设备未配备与大地相连的金属屏蔽网 | 2 | 重大安全隐患
5.4 激光安全 | 5.4.1 拥有功率较大的激光器（4类）的实验室未配有完备的安全屏蔽设施（激光安全窗/观察窗、激光安全护屏/挡板） | 2 | 重大安全隐患
| 5.4.2 功率较大的激光器（4类）无互锁装置、防护罩 | 2 | 重大安全隐患
| 5.4.3 所有激光区域内未张贴警告标识 | 1 | 一般安全隐患
| 5.4.4 操作人员未穿戴防护眼镜（针对3R类、3B类、4类激光器）等防护用品，或带手表等能反光的物品 | 1 | 一般安全隐患
5.5粉尘安全 | 5.5.1 粉尘爆炸危险场所，防爆灯、防爆电气开关的导线敷设未选用镀锌管，未达到整体防爆要求 | 2 | 重大安全隐患
| 5.5.2 粉尘加工未有除尘装置，或除尘器不符合防静电安全要求，或除尘设施未有阻爆、隔爆、泄爆装置，或使用工具未具有防爆功能，或使用工具产生火花 | 2 | 重大安全隐患
| 5.5.3 进入粉尘爆炸危险场所未穿防静电服装，或穿化纤材料制作的衣服，或工作时未佩戴防尘口罩和护耳器 | 2 | 重大安全隐患
| 5.5.4 粉尘浓度较高的场所，未配备必要的加湿装置、静电消除装置以及合适的灭火装置等 | 2 | 重大安全隐患
5.6 加热及制冷装置管理 | 5.6.1 冰箱、烘箱、电阻炉的使用未满足使用期限和空间等要求（冰箱一般使用期限控制为 10 年，如超期使用需经审批，烘箱、电阻炉一般使用期限控制为 12 年，如超期使用需经审批） | 1 | 一般安全隐患
| 5.6.2 加热设备未放置在通风干燥处，或直接放置在木桌、木板等易燃物品上，或周围没有一定的散热空间 | 1 | 一般安全隐患
| 5.6.3 加热设备旁放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物，或未远离配电箱、插座、接线板等设备 | 1 | 一般安全隐患
| 5.6.4 烘箱、电阻炉等加热设备未制定安全操作规程，或未在设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，或未有必要的防护措施 | 1 | 一般安全隐患
| 5.6.5 使用烘箱完毕后未切断电源，或切断电源后未确认其冷却至安全温度后再离开 | 1 | 一般安全隐患
| 5.6.6 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕未及时拔除电源插头，或无人值守时未拔除电源插头 | 2 | 重大安全隐患
| 5.6.7 超低温冰箱门上未有储物分区标识，或置于走廊等区域的超低温冰箱未上锁 | 1 | 一般安全隐患
| 5.6.8 冰箱内存放的物品未明确标识（标识至少包括：名称、使用人、日期等），或未经常清理 | 1 | 一般安全隐患
6.特种设备安全
6.1 起重类设备 | 6.1.1 额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机；额定起重量大于或者等于 3t，且提升高度大于或者等于 2m 的起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备，未取得《特种设备使用登记证》 | 1 | 一般安全隐患
| 6.1.2 起重机指挥、起重机司机未取得《特种设备作业人员证》（每4年须复审一次） | 1 | 一般安全隐患
| 6.1.3 未委托有资质单位进行定期检验，或未将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | 1 | 一般安全隐患
| 6.1.4 在用起重机械未进行每月一次日常维护保养和自行检查，并作记录，或未制定安全操作规程、醒目位置张贴警示标识，或没有必要的防护措施 | 1 | 一般安全隐患
| 6.1.5 起重设备声光报警不正常 | 1 | 一般安全隐患
| 6.1.6 室内起重设备未标有运行通道 | 1 | 一般安全隐患
| 6.1.7 废弃不用的起重机械未及时拆除 | 1 | 一般安全隐患
6.2 压力容器 | 6.2.1 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L 且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于150mm 的固定式容器和移动式容器，以及氧舱，未取得《特种设备使用登记证》（设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理） | 1 | 一般安全隐患
| 6.2.2 快开门式压力容器操作人员、移动式压力容器充装人员、氧舱维护保养人员，未取得相应的特种设备安全管理和作业人员证（每 4 年复审一次） | 1 | 一般安全隐患
| 6.2.3 未委托有资质单位进行定期检验安全阀或压力表等附件，或未将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | 1 | 一般安全隐患
| 6.2.4 未有压力容器检查记录（每月至少一次） | 1 | 一般安全隐患
| 6.2.5 达到设计使用年限的压力容器未及时报废（未规定设计使用年限，但是使用超过20年的压力容器视为达到使用年限，如若超期使用必须进行检验和安全评估） | 1 | 一般安全隐患
6.3 场（厂）内专用机动车辆 | 6.3.1 实验室使用的专用机动车辆未取得特种设备使用登记证 | 1 | 一般安全隐患
| 6.3.2 作业人员未取得相应的特种设备安全管理和作业人员证或证书未在有效期内 | 1 | 一般安全隐患
备注：本项目表实行动态管理，国家相关法规、规范发生更新变化的，本表同步适时修订。